南昌市中心医院（瑶湖分院）泌尿外科调研需求

| 采购品目 | 需求 |
| --- | --- |
| 超微可视肾镜 | 1.视向角0°,视场角90°,有效景深范围3-50mm; 2.工作长度≥260，插入部直径≤0.8mm; 3.自带目镜部，清晰度≥10000像素，分辨率高，成像清晰； 4.光源成像一体，适用范围广，兼容临床大多数主机； 5.可根据需求配合使用的传统套件、球囊套件、可视穿刺专用套件、三腔导引鞘等。 6.产品可实现“可视穿刺”,结合传统穿刺套件可实现标准碎石，结合专用耗材还能实现“针式肾镜”、“超微肾镜”碎石的功能，以及泌外其他应用场景； |
| 大功率激光仪（铥激光）+操作手件+组织粉碎器 | 大功率激光仪（铥激光） 1.适用范围：用于良性前列腺增生的治疗，泌尿系肿瘤的汽化、凝固 2.激光注册单元内包含传输系统（光纤） 3.激光工作模式：连续波和脉冲波 4.激光原厂传输光纤有可重复使用和一次性光纤可选 5.设备传输系统须包含芯径为≥500μm规格光纤 6. 设备可匹配芯径为≤150μm；光纤末端输出功率≥40W 7.单脉冲时间可变范围≥60ms 8.最大单脉冲能量≥7J 9.脉冲最大输出功率≥70W 10.激光输出功率不稳定度≤±1% 11.光纤激光器模块≤1个 12.单一工作激光波长：≥1900nm 13.最大输出功率≥100W 14.输出功率可调，步进≥1W 15.脉冲频率可调，最大脉冲频率≥1200Hz 16.单脉冲能量可调，最小单脉冲能量≤0.05J 17.组织穿透深度≤0.1mm 18.组织凝固层≤1mm 19.激光输出功率不稳定度≤±1% 20.彩色电容屏触摸操作界面，无需开机预热。 21.软组织治疗模式下具有脉冲和连续两种工作模式，可设置两种不同脉冲模式。具有4种软组织治疗模式，其中含有专门的肿瘤治疗模式，满足多样化的治疗需求。 22.脚踏开关：双键控制不同参数的激光输出，且具备待机/准备切换键。 23.紧急开关：配有紧急停止按钮，可在紧急情况下一键关闭设备。 24.耗电量≤1.8KVA。 组织粉碎器 1.包括内窥镜手术动力系统、激光剜除镜、组织粉碎镜。 2.防电击类型：I类； 3.防电击程度类型：BF型； 4.防护进液程度：主机：IPX0、脚踏开关：IPX8； 5.使用液晶触摸屏控制，液晶屏尺寸：7寸； 6.最大输出转矩≥80mN.m； 7.转速模式包含：正转、反转、往复转； 8转速范围：300转/分-7500转/分（正转、反转、往复转）； 9.极限负压≥0.08/MPa； 10.具备一键泄压功能，屏幕实时显示设备多种运行状态。 内窥镜操作手件 1.内窥镜视野中带有方向标； 2.光纤导管最大内部通道≥1.1mm； 3.具有光纤锁止器，光纤通道贯穿整个操作器，防止手术光纤发生位移； 4.照明镜体光效ILeR名义值≥0.6 5.综合镜体光效SLeR名义值≥0.3 |